연구실험실안전관리 규정

[2007.12.3. 제정]

[2015.8.31. 전부개정]

[행정팀]

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 위덕대학교(이하 “대학”이라 한다.)내에서 이루어지는 과       학기술분야 연구실험에 참여하는 사용자의 안전을 확보하기 위하여「연구실 안전환경   조성에 관한 법률」과 관련된 사항을 규정하고 나아가 연구실험활동 활성화에 기여함   을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 대학 내 과학기술분야 연구 활동을 위하여 설치된 연구실에 한하여     이 규정을 적용하며 산업안전보건법, 고압가스 안전관리법, 액화석유가스의 안전관리   및 사업법, 유해화학물질관리법, 위험물안전관리법, 도시가스 사업법, 원자력법 등에    의한 별도의 안전관리 규정을 적용을 받는 연구실도 포함 한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.“안전관리”라 함은 대학 내 사고를 예방하고 안전과 보건을 유지․증진하기 위해    잠재적 위험요소의 실태를 파악하고 이를 개선하고자 시행하는 안전교육, 점검 및     진단, 연구 환경 측정 등을 포함하는 포괄적 안전관련 업무를 말한다.

2."연구실" 이라 함은 대학ㆍ연구기관 등에 과학기술분야 연구개발 활동을 위하여 시설

ㆍ장비ㆍ연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실ㆍ실습실ㆍ실험준비실을 말한다.

3. "연구주체의 장" 이라 함은 대학ㆍ연구기관등의 대표자 또는 해당연구실의 소유자를

말한다.

4.“연구실책임자”란 각 연구실에서 과학기술분야 연구개발활동 및 연구활동종사자    를 직접 지도ㆍ관리ㆍ감독하는 자를 말한다.

5.“연구실안전관리담당자”란 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하    는 자를 말한다.

6.“안전관리부서”라 함은 연구실의 안전한 연구환경을 조성하기 위하여 안전관련    업무를 수행하고 지원하는 부서로서, 행정팀을 말한다.

7.“안전환경관리자”란 연구실안전환경조성에 관한 법령으로 지정된 자로 연구실     안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구실안전관리담당자를 지도하는 자를 말한    다.

8. "연구활동종사자" 라 함은 대학ㆍ연구기관등에서 과학기술분야 연구개발활동에 종사    하는 연구원ㆍ대학생ㆍ대학원생 및 연구보조원 등을 말한다.

제 2 장  연구실안전관리위원회

제4조(위원회 설치) 대학의 연구실 안전관리에 관한 정책결정과 중요한 사항을 심의하   기 위하여 연구실안전관리위원회(이하“위원회”라 한다)를 둔다.

제5조(구성) ① 행정처장, 산학협력팀장, 행정팀장, 연구실안전 환경관리자는 당연직 위   원이 되며, 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자 중에서 총장이 임명하는 15인 이   내의 위원으로 구성한다.

② 위원회의 위원장은 행정처장이 되며 위원회를 대표하고, 회무를 통할한다.

③ 위원장 및 당연직 위원의 임기는 보직 재임기간으로 하고, 그 외 위원의 임기는 1년으로 한다.

④ 전체 위원회 위원 중 연구활동종사자가 1/2 이상 되도록 위원회를 구성하여야 한다.

⑤ 위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에   위원장이 소집하며 연1회 이상 소집을 원칙으로 한다.

⑥ 위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고, 출석위원 과반수의 찬성으   로 의결한다.

⑦ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의 결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법   으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려 주어야 한다.

⑧ 위원회의 운영에 관하여 그밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정   한다.

제6조(임무) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의 의결한다.

1. 연구실험실안전관리규정 개정 관한 사항

2. 연구실의 안전을 확보하기 위한 시책의 수립 및 시행

3. 연구실의 안전관리비 예산 확보

제 3 장  안전관리 조직 및 직무

제7조(안전관리 조직) 대학 내 연구실의 효율적이고 체계적인 안전관리를 위하여 총장   은 안전관리기구로써 위원회와 안전관리부서를 설치 운영하고, 연구실책임자를 지     정하며, 안전교육, 점검 및 진단과 사고조사 등을 위하여 대학 내 연구실 안전관리     조직 체계는 【별표 1】과 같다

제8조(연구실책임자 지정 및 직무) 연구실책임자로 지정되면 학부 내 연구실에 대한 안   전환경을 확보할 책임과 권한을 총장으로부터 위임 받은 것으로 한다.

② 연구실책임자의 직무는 다음 각호와 같다.

1. 해당 연구실에 대한 안전관리 업무를 총괄 지휘ㆍ감독

2. 연구실 특성에 적합한 일상점검 체크리스트 및 세부 안전수칙 개발

3. 연구실안전관리담당자 지정(연구활동종사자 중에서 지정 하여야 한다.)

4. 사고발생 시 사고경위서 제출【별지 1】

5. 연구실 신규 및 정기교육 실시

제9조(연구실안전관리담당자 지정 및 직무) ① 해당 연구실의 안전관리당당자로 지정된   자는 연구실책임자를 보좌하며 안전관리부서의 지원을 받아 연구실의 안전유지 및     관리를 철저히 함으로써 연구실 안전 확보에 만전을 기하여야 한다.

② 연구실안전관리담당자의 직무는 다음 각호의 임무를 수행한다.

1. 당해 연구실 연구활동종사자 변동 현황을 안전관리부서에 통보

2. 연구활동종사자 연구실 안전의견 수렵

3. 당해 연구실 일상안전점검 실시

4. 연구활동 개시 전 연구활동종사자에 대한 안전수칙 및 안전지침 숙지

5. 당해 연구실의 위험요인 발견 시 필요한 안전조치 이행 및 그 사실을 연구실책임    자와 안전관리부서에 보고

6. 당해 연구실의 안전사고 발생 시 긴급조치 이행 및 그 사실을 연구실책임자와 안    전관리부서에 보고

7. 당해 연구실의 안전환경확보에 필요한 보호시설 및 보호장구 확보를 연구실책임    자와 안전관리부서에 요청

8. 대학 차원의 연구실안전점검, 정밀안전진단 및 교육 등에 대한 우선적 협조

9. 기타 당해 연구실의 안전 유지 및 관리에 필요한 제반 업무 총괄

제10조(안전관리부서의 기능) 안전관리부서의 기능 및 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 안전관리 정책 및 연구 개발

2. 연구실 안전관리 규정 개정 안 작성

3. 안전관련 예산의 수립 및 지출

4. 연구활동종사자에 대한 건강검진 계획의 수립 및 실시 업무 주관

5. 연구실 안전 점검ㆍ정밀안전진단 계획 수립 및 실시 업무 주관

6. 사고 발생시 보상 및 사고 후속조치 수립

7. 법이행사항 보고(점검진단, 건강검진, 안전관리비, 보험가입)

8. 보호구, 보호 장비, 안전시설 등의 구입, 설치 및 유지 보수에 관한 업무

9. 연구실내 위험요소 제거를 위한 안전 관련 예방 조치의 시행

10. 신설 연구실 사용허가 및 안전기반 시설 허가

11. 연구실 분야별 안전수칙 부착

제11조(연구활동종사자의 안전관련 의무 등) ① 연구활동종사자는 당해 연구실을 사용   하여 연구개발에 참여함과 동시에 안전하고 쾌적한 연구실 환경을 확보하는 주체로    서 안전관리 활동에 적극 참여할 의무를 지닌다.

② 연구 활동 종사자의 안전관련 의무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 안전수칙 준수 및 보호구 작용

2. 당해 연구실의 정리정돈 및 연구실 안전교육 이수

3. 연구실내 위험요인 발견 시 또는 사고 발생 시 긴급대처 후 즉시 보고

제 4 장  안전관리 및 안전교육

제12조(안전 교육ㆍ훈련 실시 등) ① 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자가 대학 내   연구활동종사자를 대상으로 정기 안전교육ㆍ훈련, 신규 채용 등에 따른 교육ㆍ훈련    및 연구내용 변경에 따른 교육ㆍ훈련을 실시하며 세부적인 교육 대상, 시간, 교육 내   용 기준은【별표 2】와 같으며, 안전교육 일지【별지 2】 결과를 안전관리부서에 제   출하도록 한다.

② 연구활동종사자는 신규 및 정기 안전교육ㆍ훈련에 반드시 참석하여야 한다.

제13조(안전점검 및 진단 등) ① 안전관리부서는 연구실에 잠재되어 있는 위험요인을    검출함과 동시에 적절한 안전조치를 취하기 위하여 다음 각 호를 포함한 안전점검 및   정밀안전진단을 계획수립 실시한다.

1. 대상 연구실 배치도

2. 안전점검 체크리스트

3. 정밀안전진단 항목의 설정

4. 안전점검 및 정밀안전 진단 장비와 보호 장구의 선정

② 안전관리부서는 연구실 정기점검, 특별안전점검, 정밀안전진단을 실시하며 세부적   인 내용 및 안전 점검자의 자격에 대한 기준은 【별표 3,4,5】와 같다. 단, 연구실 일   상점검은 당해 연구실의 연구실안전관리담당자가 실시한다.

제14조(연구실 별 일상점검 체크리스트 개발) 연구실책임자는 당해 연구실의 일상점검

을 위하여 본 규정에 포함된 안전점검 및 정밀안전진단 등의 내용에 위배되지 않는    범위에서 【별표 5,6,7】을 참조하여 당해 연구실의 특성에 맞는 일상점검 체크리스트   를 개발하여 연구실안전관리담자자로 하여금 일상점검을 실시하도록 하며 점검표를 3   년간 보관 하도록 한다.

제15조(연구실 안전표식의 설치 또는 부착 등) ① 연구실책임자는 연구실 내 위험요인   이 존재하거나 사고발생 가능성이 있는 구역, 시설 및 물질 등에 대하여 사고 예방    차원에서 금지, 주의, 경고, 비상시 조치 안내사항 등을 안전 색, 그림, 기호, 글자 등   을 포함한 안전표식 및 표지를 연구활동종사자가 쉽게 식별할 수 있는 장소ㆍ시설 또   는 물체에 설치하거나 부착하고 유지관리 하여야 한다.

② 안전표식 및 표지 설치와 관련된 기준은【별표 8】과 같다.

제16조(사고발생 시 긴급대처 및 행동요령 등) ① 연구활동종사자는 연구실 내 사고 발   생 가능성에 대비하여 평상시 물적, 인적 피해를 최소화하기 위한 긴급대처 및 행동   요령을 숙지하고 사고발생 시 행동요령에 따라 침착하게 대처하여야 한다.

② 사고발생 등에 따른 비상연락 및 응급처리 체계는【별표 9】와 같다.

제17조(사고 조사 및 후속 대책 수립 등) ① 사고 발생 시 안전관리부서 주관 하에 사   고경위 및 사고원인 등을 조사하여 재발방지 대책을 수립하여 총장에게 보고 하여야   한다.

② 사고가 발생한 연구실의 연구실책임자는 사고원인 조사가 끝날 때까지 변경 및     훼손 없이 사고 현장을 보존하여야 한다.

③ 중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 경우에는 외부전문기관에    의뢰 할 수 있다.

제 5 장  보험 가입 및 건강검진

제18조(연구활동종사자에 대한 보험 가입 등) ① 총장은 연구실 내 안전사고 발생에 따   른 연구활동종사자의 부상ㆍ질병ㆍ신체장애ㆍ사망 등에 대비하기 위하여 모든 연구활   동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입 하여야 한다.

② 제1항의 업무는 연구실 안전관리부서에서 일괄 담당하도록 하되 보험의 보장 내용   은 사망의 경우 1인당 1억 원 이상, 부상의 경우 1인당 상해등급별로 과학기술부장관   이 고시하는 금액이상, 부상 후 후유장애의 경우는 후유장애등급별로 고시하는 금액   이상이 되도록 한다.

③ 보험 가입 제외 대상은 다음 각호와 같다.

1. 산업재해보상보험법에 따라 상기 보상금액 이상의 보상이 행하여지는 연구활동종    사자

2. 공무원 연금법, 사립학교교원 연금법 또는 군인연금법에 따라 상기 보상금액 이상

의 보상이 행하여지는 연구활동종사자

제19조(연구활동종사자에 대한 건강 검진) ① 연구실 안전환경 조성에 관한 법령 시행   규칙 제10조에 해당 하는 유해인자에 노출된 자와 인체에 치명적인 위험물질 및 바이   러스 등의 노출 위험이 있는 연구실이 있을 경우 이에 대하여 특별 관리를 하여야 하   며 당해 연구실의 연구활동종사자에 대하여는 매년 건강검진을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 건강검진은 국민건강보험법에 따른 건강검진을 실시하는 기관에서    하도록 한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강진단을 실시한 경우에는 그 건강진단을    받은 연구활동종사자에 대하여 제1항에 따른 건강검진을 실시 한 것으로 본다.

1. 「국민건강보험법」에 따른 건강검진

2. 「학교보건법」에 따른 신체검사

3. 「산업안전보건법 시행규칙」제100조 제 2항에서 정한 일반건강진단의 검사항목    을 모두 포함하여 실시한 건강진단

제 6 장  연구실의 안전 및 유지 관리비

제20조(연구실 안전 관리비의 책정 등) ① 안전관리부서는 매년 연구실 안전 및 유지관   리와 관련된 예산을 수립하여 위원회의 심의 및 조정을 거쳐 확보하여야 한다

② 제1항과 관련된 연구실 안전관리비의 세부 항목은 다음 각 호와 같다.

1. 연구활동종사자에 대한 보험료

2. 안전관련 자료의 구입ㆍ전파 비용 및 교육ㆍ훈련비

가. 연구실안전관리담당자등에 대한 교육비용

나. 안전보건 정보 교류를 위한 각종 회의 참가경비

다. 연구활동종사자에 대한 안전교육 비용

라. 연구실 안전수칙ㆍ책자 등 연구실 안전관리에 필요한 자료 등의 구입ㆍ제작 비     용

마. 각종 안전보건 행사에 소요되는 비용

3. 건강검진 비용

가. 위험물질 및 바이러스 등에 노출될 위험이 있는 연구활동종사자에 대한 건강

검진비용

4. 설비의 설치ㆍ유지 및 보수

가. 연구실의 안전을 유지ㆍ관리하기 위한 시설ㆍ설비의 설치ㆍ유지 및 보수비용

나. 연구실 안전을 위한 시설ㆍ설비의 재배치에 소요되는 비용

5. 보호 장비 구입

가. 연구실 특성에 적합한 연구활동종사자의 각종 개인 보호구 및 각종 안전 장비     구입 비용

나. 보호 장비의 유지관리 및 보수에 소요되는 비용

6. 안전점검 및 정밀안전진단 비용

가. 안전점검 및 정밀안전진단의 준비ㆍ실시에 소요되는 비용

나. 점검 및 진단 준비를 위한 보조 인력 등의 인건비

7. 연구실 안전환경 조성에 기여한 공로가 인정되는 연구활동종사자 및 연구실에      대한 인센티브 지급 비용

8. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위한 안전관리부서의 운영 경비를 포함한 기    타 소요 경비

③ 연구실 안전관리부서는 제1항에 의하여 확보된 예산을 제2항의 비용으로 사용하    여야 하며 이에 대한 사용내역을 작성하고 5년간 보관하여야 한다.

제21조(연구과제 수행 시 안전 관련 예산 반영 등) 대학 내 과학기술분야 국책연구과제   수행을 위한 연구비 책정 시 당해 연구과제의 책임자는 참여 연구원 총 인건비(내부   및 외부 인건비의 합)의 1~2퍼센트를 연구실 안전관리비로 책정하여 연구실안전관리   비로 집행하여야 한다.

제 7 장  특별 안전 조치

제22조(연구실의 야간 사용 등) ① 연구실책임자는 당해 연구실을 21시 이후에도 사용   하여야 할 경우 【별지 3】을 작성하여 해당일 16시 전까지 안전관리부서에 제출하여   신고하여야 한다.

② 제1항의 신고가 있을 경우 연구실책임자는 연구활동종사자에 대하여 특별 안전지   도를 실시하여야 한다.

③ 야간 연구실 사용자는 연구실책임자의 지시사항을 충실히 이행하여야 한다.

제23조(유해위험 기계ㆍ기구ㆍ설비의 반입, 구입 등) 연구실책임자는 실험 및 연구 등   을 위하여 다음 각 호에 해당하는 기계, 기구, 및 설비 등을 구입(제작 포함)하거나    반입하여 사용하고자 하는 경우 안전관리부서에【별지 4】를 작성 신고하여 사용승인   을 득하여야 한다.

1. 산업안전 보건법 시행령 제27조에 해당하는 방호 조치가 필요한 유해 또는 위험    기계 기구【별표 10】

2. 산업안전보건법 시행 규칙 제73조에 해당하는 자체검사 대상 기계ㆍ기구ㆍ설비     등【별표 11】

3. 원자력법 시행령 제8조에 해당하는 방사선 발생 장치【별표 12】

4. 위험물 안전관리법에 의한 위험물 저장 및 사용 설비[저장 용기 및 배관 포함]

5. 액화 석유가스 및 고압가스 사용 설비[용기 및 배관 포함]

6. 독성가스 사용 설비[용기 및 배관 포함]

7. 그 밖에 유해 위험 요소가 항상 존재하여 구입, 설치 및 사용에 신중을 기하여야    하는 기계ㆍ기구ㆍ설비 등

제24조(사용, 취급,  제조 등의 금지 유해 물질의 구입 및 사용 신고 등) 연구실책임자   는 시험ㆍ연구ㆍ검사를 위하여 다음 각 호에 해당하는 물질을 구입(제조포함)하여 사   용하여야 할 경우 안전관리부서에【별지 5】를 작성 신고하여 사용승인을 득하여야    한다.

1. 산업안전보건법 제37조에 의한 제조 등의 금지 물질【별표 13】

2. 산업안전보건법 제 38조에 의한 제조 등의 허가 물질【별표 14】

3. 유해화학물질 관리법 제32조에 의한 취급제한ㆍ금지물질【별표 15】

4. 고압가스 안전관리법 제20조에 의한 특정고압가스【별표 16】

5. 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등 단속법 제2조에서 정의하는 화약류【별표 17】

6. 원자력법 제2조에서 정의하는 핵물질 및 방사성물질【별표 18】

7. 위험물안전관리법 제2조에서 정의하는 위험물중 자연발화성 물질, 금수성 물질,     특수인화물 및 자기 반응성 물질【별표 19】

8. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제2조에서 정의하는 액화석유가스【별표 2     0】

9. 전염병 예방법 제2조 7항에서 정의한 고위험성 병원체【별표 21】

10. 그 밖에 사고발생 우려가 높거나 연구활동종사자의 건강에 중대한 위험을 초래

할 수 있는 물질

제25조(연구실내 발생되는 폐기물의 처리 등) ① 연구실책임자는 연구실에서 발생되는   폐기물 중 폐기물 관리법령에 접촉되는 물질을 처리함에 있어 법령에 의거 적절한 절   차에 의하여 폐기 처리하여야 한다.

② 제1항과 관련된 업무는 안전관리부서의 협조를 받아 처리한다.

제26조(연구활동시간 제한 등) ① 연구실책임자는 다음 각 호의 실험을 수행할 경우 안   전조치 외에 실험과 휴식의 적절한 배분 등 연구활동종사자의 건강보호를 위한 조치   를 하여야 한다.

1. 다량의 고온 물체를 취급하여 진행되는 실험

2. 다량의 저온 물체를 취급하여 진행되는 실험

3. 라듐방사선, 엑스선, 기타 유해 방사선을 취급하여 진행되는 실험

4. 강렬한 소음 또는 진동을 동반하여 진행되는 실험

5. 중금속 또는 유기용제 등의 분진ㆍ증기ㆍ가스 등의 발산이 동반되는 실험

6. 무기물 등의 현저한 분진 비산이 동반되는 실험

7. 그 밖에 연구 활동 종사자의 건강에 유해한 환경에서 실시되는 실험 등

제27조(질병자의 연구 활동 제한 등) ① 연구실책임자는 연구활동종사자에 대한 건강진   단 결과 건강에 이상이 있다고 의사가 인정한 자에 대하여는 해당 연구활동종사자의   건강을 악화 시킬 우려가 있을 경우 연구활동을 금지시켜야 한다.

제 8 장  부  칙

제28조(비밀유지) ① 연구실 안전지도, 점검 또는 진단 등의 안전 관련 업무를 수행하   는 자(외부 전문가포함)는【별지 6】을 용하여 비밀 유지를 위한 서약을 하여야 하며   어떠한 경우에도 업무상 취득한 비밀을 제3자에게 제공 또는 도용하거나 목적 외의    용도로 사용하여서는 아니 된다.

제 9 장  상벌 규정

제29조(인센티브 지급 등) ① 연구실 안전환경 확보에 기여한 공로가 인정되는 연구활   동종사자는 안전관리 위원회의 승인을 거쳐 별도의 인센티브를 지급 할 수 있으며,    특히 그 대상이 교직원인 경우 업적 평가에 반영 할 수 있다.

② 제1항의 세부 사항은 위원회에서 별도로 정한다.

제30조(안전조치 미 이행 연구실에 대한 사용 중지ㆍ폐쇄 등) ① 다음 각 호에 해당하   는 연구실에 대하여 안전환경관리자는 위원회의 승인을 거쳐 해당 연구실의 사용중    지, 장소이동 및 폐쇄 등의 조치를 취할 수 있다. 단,  그 사안이 중대한 경우 선조치   후 사후 승인을 득할 수 있다.

1. 정기 및 정밀안전점검 결과 4등급 이하에 해당하는 연구실험실【별표 22】

2. 이 규정을 위반한 연구실에 대한 시정 조치 요구에 불응한 연구실

3. 안전점검 결과 연구실 내 유해 위험 정도가 심각하여 즉시 안전 조치를 취해야     할 필요성이 있는 연구실

4. 안전사고 발생 연구실

5. 그 밖에 사고 발생가능성이 매우 높아 긴급한 안전조치를 취해야 할 필요성이

있는 연구실

② 제1항과 관련한 세부 사항은 위원회에서 별도로 정한다.

부   칙

이 규정은 2007년 12월 3일자로 시행한다.

부   칙

이 전부 개정규정은 2015년 8월 31일자로 시행한다.

【별표 1】 연구실 안전관리 조직체계

【별표 2】연구활동종사자 교육ㆍ훈련의 시간

연구활동종사자 교육ㆍ훈련의 시간 및 내용(제9조제1항 관련)
교육 과정	교육 대상	교육 시간	교육 내용
1.정기 교육ㆍ훈련	연구활동종사자	반기별 6시간 이상	ㆍ연구실 안전환경 조성 법령에 관한 항 ㆍ연구실내 유해ㆍ위험요인에 관한 사항 ㆍ안전한 연구개발활동에 관한 사항 ㆍ물질안전자료에 관한 사항 ㆍ그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
2.신규채용 등에 따른 교육ㆍ훈련	신규채용된 연구활동 종사자 (계약직 포함)	8시간 이상	ㆍ연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 ㆍ연구실내 유해ㆍ위험요인에 관한 사항 ㆍ보호장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 ㆍ연구실 사고사례 및 사고예방 대책에 관한 사항 ㆍ안전표지에 관한 사항 ㆍ물질안전자료에 관한 사항 ㆍ그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
	대학ㆍ연구기관등에 채 용된자 외의 자로서 신규로 연구개발활동에 참여하는 연구활동종사자 (대학생ㆍ대학원생 등)	2시간 이상
3.특별안전교육ㆍ훈련	중대 연구실사고 발생 및 연구내용 변경 등의 경우 연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 연구활동종사자	2시간 이상	ㆍ연구실내 유해ㆍ위험요인에 관한 사항 ㆍ안전한 연구개발 활동에 관한 사항 ㆍ물질안전보건자료에 관한 사항 ㆍ그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
비고 정기교육ㆍ훈련은 사이버교육의 형태로 실시할 수 있다. 다만, 이 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 하여 60점 이상을 득점한 사람에 한정하여 교육이수를 인정한다.

【별표 3】안전점검 지침

종 류 내 용		일상점검	정기점검	특별안전점검
점검대상		대학 내 과학기술분야 연구 활동을 위하여 설치된 연구실	ㆍ대학 내 과학기술분야 연구 활동을 위하여 설치된 연구실 ㆍ연구 중단으로 1년 이상 방치된 후 연구를 재개하려는 연구실	ㆍ일상․정기점검 결과 안전에 취약한 연구실 ㆍ폭발․화재사고 등 연구 활동 종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있다고 판단되는 연구실 (연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 연구실)
점검 내용		연구개발 활동에 사용되는 기계․기구․전기․가스․약품․병원체 등의 이상유무 및 보호 장비의 관리실태 점검	당해 연구실 내의 모든 인적․물적인 면에서의 물리화학적 ․기능적 결함 여부 점검	폭발사고․화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있는 인적․물적 연구 자원의 세부적인 특별 점검
점검방법		외부육안검사 및 점검장비를 사용한 점검
점검시기		1회/일	1회 이상/년	연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우
점검주체	자격 요건	연구활동종사자	시행령 제7조 제2항의 자격에 해당하는 자 - 연구실 안전환경관리자 (법 제6조의 2에 정한 자격조건) - 국가자격법령에 따른 안전관련 기사자격 소지자 (산업안전․건설안전․산업위생․소방설비․가스․인간공학기사) -「전기사업법」제 73조에 따른 전기안전관리자 -「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 따른 방화관리자 - 국가기술자격 법령에 따른 안전관련 기술사 (기계․화공․전기․건설․산업위생관리․소방․가스․인간공학)
	해당자	연구실안전관리담당자	-해당 자격증 소지자	-해당 자격증 소지자
결과의 기록/보관		일상안전 점검을 위하여 연구실 특성에 적합한 안전수칙 및 체크리스트를 개발하여 적용하며 그 결과를 기록하고 지적 사항에 대한 조치 결과를 익일 안전 점검 시 반드시 확인하여 기록하여야 한다.	정기 점검 후 아래 내용이 포함된 결과 보고서 작성 보관토록 한다. -점검일시․점검 자․점검개요 -점검범위 및 대상 -점검장비 및 방법 -점검결과 평가 (필요시 근거 사진 첨부) -안전조치 사항 -결론 및 건의사항	특별 점검 후 아래내용이 포함된 점검 결과 보고서를 작성 보관토록 한다. -점검일시․점검 자․점검개요 -점검범위 및 대상 -점검장비 및 방법 -점검결과 평가 (필요시 근거 사진 첨부) -안전조치 사항 -결론 및 건의사항
비 고		점검결과 사고 및 위험가능성이 있는 사항 별견 시 연구 활동 중단 등의 긴급 조치 후 즉시 당해 연구실책임자에게 보고하여야 한다.	위험요인 발견 시 즉각 제거하기 위한 안전 조치를 취할 수 수 있도록 당해 연구실책임자에게 문서로 통보하고 개선 결과를 연구실책임자입회하에 재검사하여 확인 한다.	특별 점검 결과 및 이에 따른 안전 조치 이행 여부를 연구주체의 장에게 보고

【별표 4】 정밀 안전진단 지침

종 류 내 용		정밀안전진단
진단대상		-일상․정기점검 결과 연구주체의 장이 재해예방과 안전성 확보를 위해 필요하다고 인정 되는 연구실 -대통령령이 정하는 연구실로써 유해․위험물질 및 시설․장비를 취급하는 연구실 (시행령 제9조 제1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구실) ㆍ "유해화학물질 관리법“ 제2조 제7호에 따른 유해화학물질을 취급하는 연구실 ㆍ "산업안전보건법“ 제39조에 따른 유해인자를 취급하는 연구실 ㆍ "과학기술부령“이 정하는 독성가스를 취급하는 연구실
진단내용		연구실내외의 안전과 관련된 인적․물적 상태
진단방법		외부육안검사 및 점검 장비를 사용한 세부 점검
진단 시기		-연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우 -대통령령이 정하는 연구실로써 유해․위험물질 및 시설․장비를 취급하는 연구실 (1회이상/2년)
진 단 주 체	자 격 요 건	시행령 제10조 제2항의 자격에 해당하는 자 -국가자격법령에 의한 안전분야 기술사 자격 취득자 (기계안전․화공안전․전기안전․건설안전․산업위생관리․소방․가스․인간공학 기술사) -시행령 제7조 제2항의 어느 하나에 해당하는 자로서 안전업무경력 3년 이상인자 ㆍ국가자격법령에 의한 안전분야 기사자격 취득자 (산업안전․건설안전․산업위생․소방설비․가스․인간공학기사) ㆍ「전기사업법」제 73조에 따른 전기안전관리자 ․ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제 20조에 따른 방화관리자
	해당자	-해당 자격증 소지자
결과의 기록 보관		정밀안전진단 실시 후 아래내용이 포함된 진단 결과보고서를 작성 보관토록 한다. -진단일시․진단 개요 -진단범위 및 대상 -진단장비 및 방법 -진단결과 평가 (필요시 근거사진 첨부) -안전조치 사항 -결론 및 건의사항
비 고		-연구실책임자는 해당 연구실 내 기술적인 사항을 잘 알고 있는 관련자(안전관리자)를 입회시켜 정밀안전 진단업무에 협조한다. -진단에 참여하는 자는 반드시 연구실 안전관리 규정을 준수하고 보호구를 착용한다.

【별표 5】안전 점검 및 정밀안전 진단 세부 내용

가) 정기 및 특별안전점검 세부 내용

- 안전관리계획 및 실시평가서, 체크리스트, 물질안전보건자료(MSDS) 등 자료의 검토

- 전체 외관조사(육안검사 및 기기검사)

- 화공약품 및 가스통 체결 배관 등 누설, 시설 균열, 부식, 누수, 박리상태 조사, 기계기구           안전장치 작동상태 검사

- 정리정돈 및 통로 확보상태, 적재 물 적치상태 점검

- 연구 활동 종사자 자세 불안전 행동 등 휴먼에러요인 점검

- 강재균열 및 도장, 부식상태 확인

- 전기과부하, 접지, 정전기 제거상태, 전기배관 정리 상태, 전기스위치, 분전함 용량 등              전기안전사항 점검

- 국소배기 환기상태, 닥트시설, 챔버 작동상태, 폐액관리상태 점검

- 약품혼재·저장·배치상태, 라벨, 페기약품 수집·보관·관리상태, 냉장고내 음식물반입보관,            보호구착용 관리상태 점검

- 비상구 관리상태, 출입문표시 부착상태, 폐기물 분리수거 보관상태, 운반기자재상태 점검

- 바이러스, 세균 및 혈액 등의 안전 및 관리상태 점검

- 병원체 등 취급 시험연구시설의 안전운영상태 점검

- 점검 결과의 분석·검토 및 평가

나) 정밀안전진단 세부 내용

1) 다음 각 호 중 필요한 자료의 수집 및 분석

· 연구실 준공도면, 안전 매뉴얼

· 기계시설 안전장치 명세서, 소화시설

· 시공·보수도면, 제작 및 작업도면

· 안전교육현황

· 사고발생 보고 및 통계

· 안전점검, 정밀안전진단결과

· 연구실 시설물 레이아웃배치도, 전기·배관설비계통도

· 안전관리계획 및 실시평가서, 체크리스트, 물질안전보건자료(MSDS) 등

2) 정기점검, 특별안전점검 실시내용에 따른 진단

3) 진단 결과의 분석·검토 및 평가

【별표 6】 일상안전점검 체크리스트 예시

연구실 일상안전점검표

가. 점검일:  20   년     월     일

연 구 실 명		연구실책임자	(서명)
위치 관/호실
		연구실안전관리 담당자	(서명)
연구실 연락처

나. 점검 내용 및 결과

점 검 내 용	점 검 결 과	개선 조치
자료비치상태	▶안전수칙의 게시 상태 □적절 □부적절 ▶자료의 비치 상태 □연구실 현황표 □기자재 관리대장 □화학물질관리대장 □물질안전보건자료 ▶기타 사항
연구실 환경	▶연구실 내부 환경의 적정성 □조명 불량 □소음 □진동 □고온 □다습 □분진 □기타( ) ▶안전표식의 설치 및 부착 상태 □양호 □불량 ▶연구실 잠금 장치 상태 □정상 □불량 ▶정리정돈 및 청소 상태 □양호 □불량 ▶연구실 바닥 및 통로 상태 □양호 □불량 ▶비상시 이동통로 확보 상태 □양호 □불량 ▶선반, 캐비넷, 물품 등의 고정 및 보관상태 □양호 □불량 ▶작업 공간의 확보 상태 □양호 □미흡 ▶기타 사항
연구 활동종사자	▶휴먼 에러 요인 □안전 의식 미흡 □연구내용 미숙지 □안전 및 보호 장비 사용 미흡 ▶복장 상태 □실험복 미착용 □보호구 미착용 □부적적한 신발 사용 □기타 (장신구 착용/긴머리 상태등) ▶기타 사항

점 검 내 용	점 검 결 과	개선 조치
시약 보관	▶시약 용기의 라벨 부착 상태 □적절 □부적절 ▶휘발성 액체의 점화원 격리 □양호 □불량 ▶유통기한 준수 ▶최소량 보관 □양호 □불량 □적합 □부적합 ▶성상별 위험성별 분류 및 격리 보관 □적합 □부적합 ▶기타 사항
시약장	▶시약장 잠금 장치의 상태 □적합 □부적합 □미설치 ▶기타 사항
소화기	▶소화기의 상태 □양호 □불량 ▶소화기의 설치 위치 □적합 □부적합 ▶기타 사항
소화설비	▶화재 감지기의 상태 □양호 □불량 ▶화재 경보기의 설치 및 동작 상태 □정상 □비정상 ▶약제 자동 분사 장치의 설치 및 작동 상태 □정상 □비정상 ▶소화전의 설치 및 가동 상태 □정상 □비정상 ▶기타 사항
전기 기기	▶누전 차단기 설치 및 동작 상태 □정상 □비정상 ▶과전류 차단기의 설치 및 동작 상태 □정상 □비정상 ▶전기 기기의 절연 및 접지 상태 □정상 □불량 ▶기타 사항
코드 및 배선	▶콘센트 및 플러그의 상태 □양호 □불량 ▶규격에 맞는 전선의 사용 □적합 □부적합 ▶배선의 연결 상태 ▶배선의 피복 상태 □적절 □부적절 □양호 □불량 ▶기타 사항

점 검 내 용	점 검 결 과	개선 조치
가스저장/보관/사용	▶가스보관장소 □적합 □부적합 ▶가스용기의 내용물 및 안전표식 부착 상태 □양호 □불량 ▶가스용기의 전도 방지 조치 □양호 □불량 ▶가스용기의 밸브, 나사선 등의 누출점검 □합격 □불합격 ▶가스 용기의 검정 및 정기검사 여부 □합격 □불합격 ▶가스 공급호스, 배관등 연결상태 □양호 □불량 ▶가스누출경보기, 감지기, 차단기등의 설치 및 작동상태 □정상 □비정상
연구 기자재	▶연구기자재의 안전표식, 사용 매뉴얼등의 부착 상태 □양호 □불량 ▶연구기자재의 안전, 방호 장치의 설치 및 동작 상태 □정상 □불량
환기 시스템	▶환기장치(흄후드포함)/시설의 설치 및 동작 상태 □양호 □불량
비상용 안전시설	▶비상세안 장치의 설치 및 작동상태 □양호 □불량 ▶비상샤워시설의 설치 및 작동상태 □양호 □불량
방사선 이용 기기	▶관리구역의 표지 및 주의 사항 게시 □적합 □부적합 ▶방사선 이용 기기의 작동 및 관리 상태 □적합 □부적합
생물안전	▶실험구역의 구획 및 출입제한 조치 □이행 □미이행 ▶세균보관 상태 ▶균체 멸균 처리 □적합 □부적합 □적합 □부적합 ▶실험대의 소독상태 □양호 □불량 ▶생물안전 캐비넷의 설치 및 동작상태 □정상 □비정상
개인보호 장구	▶개인별 보호 장비의 관리 상태 □양호 □불량
폐기물 관리 및 처리	▶폐기물 분류 방법의 적절성 ▶폐기물 분류명 표기 □양호 □불량 □표기(꼬리표 포함) □미표기 ▶보관량 ▶보관장소의 적절성 □40L 이상 □40L 이하 □양호 □불량
기타 사항

【별표 7】 긴급대처 및 행동요령

사고항목	긴급대처 및 행동요령
일반사항	-사고 발생 시 즉시 응급조치를 취한 후 연구실 안전관리부서에 연락해 사후문제 해결에 만전을 기한다. -특히 연구활동종사자의 부상 혹은 의식을 잃게 되는 경우는 긴급상황으로 간주하여 신속히 대처한다. -필요한 응급처치는 침착하고 신속히 이루어 질 수 있도록 한다. -피난 시에는 경보를 울리고 지체 없이 가까운 출구로 빠져 나간다. -소방서(국번없이 119), 경찰서(국번없이 112), 병원 등 관련부서에 긴급 전화로 도움을 요청한다.
화재 및 폭발	화재가 발생하였을 경우 -전기기기 및 전열기기의 전원을 끄고, 인화성 물질을 먼 곳으로 이동시킨후, 방독면을 착용한 후에 "화학화재용 소화기"나 모래를 사용해서 화재를 소화시킨다. 물과 잘 섞이지 않는 유기 용매에 착화하였을 경우에는 물을 사용해서는 절대 안되며 이산화탄소 또는 하론소화기를 이용한다. 화학 실험실에서 일어난 화재의 경우에는 독성 가스에 의한 피해가 우려되기 때문에 화재경보기를 작동시켜서 건물내의 모든 사람들에게 위험을 알리고, 연구실 안전관리부서에 즉시 보고해야 한다. 폭발이 발생하였을 경우 -폭발이 발생하였을 경우 실험실의 모든 학생은 가까운 출구를 이용해서 대피해야 한다. 화재가 동반될 경우에는 화재발생의 경우와 같이 처리한다. 옷에 불이 붙었을 경우 -당황해서 뛰어다니지 말고, 바닥에 누운 후에 실험복과 같은 옷이나, 소화담요를 사용해서 불을 끈다. 바닥에 몸을 굴려서 불을 끌 수도 있고, 얼굴에 가까운 부위가 아니라면 화학화재용 소화기를 사용해도 되며, 유기 용매에 의한 불이 아닐 경우에는 물을 사용해도 좋다.
시약 및 유기용제 노출	시약을 쏟았을 경우 -피부나 옷에 시약을 쏟았을 경우에는 흐르는 수돗물로 10분 이상 씻어낸다. 몸의 넓은 부위에 시약을 쏟았을 경우에는 샤워로 충분히 씻어낸다. 피부에 상처가 생겼을 경우에는 아무 약이나 바르지 말고, 깨끗한 붕대로 상처를 보호한 다음에 의사에게 적절한 치료를 받아야 한다. 눈에 시약이 들어갔을 경우 -알칼리가 눈에 들어갔을 때는 붕산 세안 액으로 씻고 산이 눈에 들어갔을 때에는 묽은 탄산수소나트륨 용액을 씻는다. 그런 조치를 한 다음에는 다량의 물로 씻고 지체 없이 의사의 검진을 받아야 한다. 시약을 마셨을 경우 -즉시 손을 입에 넣어서 마신 것을 모두 토하도록 한 후에 의사의 치료를 받는다.

사고항목	긴급대처 및 행동요령
부상 및 화상	호흡이 정지하였을 경우 -환자가 의식을 잃고 호흡이 정지된 경우에는 구강대 구강법으로 인공호흡을 한다. 피부를 베었을 경우 -상처를 에탄올로 소독하고, 유리 파편 등을 완전히 제거한 다음, 깨끗한 수건으로 눌러서 지혈을 시킨다. 상처가 심각할 경우에는 의사의 치료를 받아야 한다. 출혈이 심할 경우 -쇼크를 피하기 위해서 상처부위를 패드나 천으로 감싸고 즉시 119로 연락한다. -환자를 편안하게 누이고, 피가 흐르는 부위를 신체의 다른 부분보다 높게 하고 계속 눌러 주어 지혈을 한다. -지혈대는 사용하지 않는다. 화상을 입었을 경우 -화상이 심할 경우에는 아무 연고나 함부로 바르지 말아야 한다. 상처를 깨끗한 헝겊으로 덮은 다음에 즉시 의사의 치료를 받아야 한다. 화상이 심하지 않을 경우에는 차가운 물로 씻어서 열기를 식힌 후에 화상 연고를 바르고 붕대로 덮는다.
유독가스 흡입	-즉시 앉거나 누워서 깊게 호흡한다. 할로겐을 흡입하였을 때에는 알코올로 적신 솜뭉치로부터 공기를 흡입한다. 상당한 양을 흡입하였을 때에는 인공호흡과 산소의 흡입이 필요하며 지체 없이 의사의 치료를 받게 한다. -염소가스, 이산화황, 암모니아, 클로로포름, 에테르 등의 유독가스 혹은 휘발성 액체의 증기를 마셨을 경우에는 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 눕히고 체온이 저하되지 않도록 보온하고 회복할 때까지 안정시킨다. 특히 염소 가스를 흡입하였을 때에는 편한 자세에서 맑은 공기로 심호흡을 하고 알코올 증기를 흡입한다.

【별표 8】안전 보건 표지의 종류와 형태

1.	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행 금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
금지표지
107 화기금지	108 물체이동 금지	2.	201 인화성 물질경고	202 산화성 물질경고	203 폭발성 물질경고	204 급성독성 물질경고
		경고표지
205 부식성 물질경고	206 방사성 물질경고	207 고전압 경고	208 매달린 물체경고	209 낙하물 경고	210 고온경고	210-1 저온경고
211 몸균형상실경고	212 레이저광선경고	213 발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기과민성 물질 경고	214 위험장소 경고	3.	301 보안경 착용	302 방독마스크착용
				지시표지
303 방진마스크착용	304 보안면 착용	305 안전모 착용	306 귀마개 착용	307 안전화 착용	308 안전장갑 착용	309 안전복 착용

4.	401 녹십자표지	402 응급구호표지	402-1 들것	402-2 세안장치	403 비상구	403-1 좌측비상구
안내표지
403-2 우측비상구	5.
	범례 문자추가시

【별표 9】 사고발생에 따른 비상연락 및 사고 처리 흐름도

【별표 10】 유해·위험방지를 위하여 방호조치가 필요한 기계·기구등

1. 프레스 또는 전단기(근로자의 신체 일부가 위험구역 내에 들어갈 수 없도록 제작 된 것을 제외한다)

2. 아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치

3. 방폭용 전기기계·기구

4. 교류아아크 용접기

5. 크레인

6. 승강기

7. 곤돌라

8. 리프트

9. 압력용기

10. 보일러

11. 로울러기(근로자의 신체 일부가 말려 들어갈 위험이 없도록 제작된 것을 제외한다.)

12. 연삭기

13. 목재가공용 둥근톱

14. 동력식 수동대패

15. 복합동작을 할 수 있는 산업용 로봇

16. 정전 및 활선작업에 필요한 절연용 기구

17. 추락 및 붕괴 등의 위험이 있는 장소에 설치하기 위한 가설기자재로서 고용노동부장관이 정하는 것

【별표 11】자체검사 대상 유해위험기계 기구

대상 기계․기구	검사주기	검 사 내 용
1. 동력프레스	1년에 1회 이상	가. 방호장치의 이상유무 나. 크랭크축 또는 플라이휠 그 밖의 동력전달장치의 이상유무 다. 클러치․브레이크 그 밖의 제어장치의 이상유무 라. 1행정 1정지기구․급정지장치 및 비상정지장치의 이상유무 마. 연결봉와 슬라이드와의 상호기능 상태의 이상유무 바. 전자밸브․압력조정밸브 그 밖의 유압제품의 이상유무 사. 전자밸브․유압펌프 그 밖의 유압계통의 이상유무 아. 리밋스위치․릴레이 그 밖의 전자부품의 이상유무 자. 배선․퓨즈․배선반․조직반 등 전기계통 이상유무
2. 전단기	1년에 1회 이상	가. 방호장치의 이상유무 나. 클러치 및 브레이크의 이상유무 다. 슬라이드 기능의 이상유무 라. 1행정 1정지기구․급정지장치 및 비상정지장치의 이상유무 마. 전자밸브․감압밸브 및 압력계의 이상유무 바. 배선․개폐기 및 제어장치의 이상유무
3. 원심기	1년에 1회 이상	가. 방호장치의 이상유무 나. 회전체의 이상유무 다. 주축 베어링의 이상유무 라. 브레이크의 이상유무 마. 외함의 이상유무 바. 가목 내지 라목에 규정된 부분의 볼트․너트의 풀림유무
4. 보일러	6월에 1회 이상	가. 방호장치의 이상유무 나. 보일러본체의 손상유무 다. 연소장치의 이상유무 라. 자동제어장치기능의 이상유무 (1) 압력방출장치의 토출상태 (2) 압력제한스위치의 표준압력에 의한 작동시험 (3) 고저수위조절장치와 급수펌프와의 연동제어설비의 작동상태
5.압력용기	6월에 1월 이상	가. 압력용기능의 본체의 상태 나.국가교정기관으로부터 교정을 받은 압력계에 의하여 토출시험을 마친 압력방출장치가 납으로 봉인되어 있는지 여부 다. 언로드밸브의 작동시험(공기압축기에 한한다) 라. 드레인밸브의 조작과 배수상태 마. 그 밖의 부속장치의 부식 및 균열등 이상유무
6.양중기(승강기 및 차량정비용 간이 리프트를 제외한다)	6월에 1회 이상(단, 리프트 및 타워크레인은 3월에 1회 이상)	가. 과부하방지장치․권과(捲過)방지장치 그 밖의 방호장치의 이상유무 나. 브레이크 및 클러치의 이상유무 다. 와이어로프 및 달기체인의 손상유무 라. 훅 등 달기기구의 손상유무 마. 배선․집전장치․배전반․개폐기 및 제어반의 이상유무

대상 기계․기구	검사주기	검 사 내 용
7.승강기	1월에 1회 이상	가. 과부하 방지장치․권과방지장치 그 밖의 방호장치의 이상유무 나. 브레이크 및 클러치의 이상유무 다. 와이어로프 및 달기체인의 이상유무 라. 가이드레일의 상태 마. 옥외에 설치된 화물용 승강기의 가이드로프를 연결한 부위의 이상유무
8.화학설비 및 그 부속 설비	2년에 1회 이상	가. 그 설비내부에 폭발 또는 화재의 우려가 있는 물질이 있는지 여부 나. 내면 및 외면의 현저한 손상․변형 및 부식의 유무 다. 뚜껑․플랜지․밸브 및 콕의 접합상태의 이상유무 라. 안전밸브․긴급차단장치 그 밖의 방호장치 기능의 이상유무 마. 냉각장치․가열장치․교반장치․압축장치․계측장치 및 제어장치 기능의 이상유무 바. 예비동력원 기능의 이상유무
9.건조설비 및 그 부속 설비	2년에 1회 이상	가. 내면 및 외면과 내부의 선반․틀 등의 손상․변형 또는 부식의 유무 나. 위험물건조설비에 있어서 건조로 인하여 발생하는 가스․증기․ 분진 등으로 인한 폭발 또는 화재의 위험을 예방하기 위한 설비의 이상유무 다. 액체연료 또는 가연성가스를 열원의 연료로 사용하는 건조설 비에 있어서 연소실 그 밖의 점화하는 부분의 환기를 위한 설비의 이상유무 라. 감시창․출입구․배기구 등 개구부의 이상유무 마. 내부온도의 측정장치 및 조정장치의 이상유무 바. 내부에 설치하는 전기기계․기구 또는 배선의 이상유무
10.아세틸렌용접장치(지하에 매설된 부분을 제외한다)	1년에1회 이상	가. 손상․변형 또는 부식의 유무 나. 그 성능 및 방호장치의 이상유무
11.가스집합용접장치(지하에 매설된 부분을 제외한다)	1년에 1회 이상	가. 손상․변형 또는 부식의 유무 나. 그 성능 및 방호장치의 이상유무
12.로울러기	1년에 1회 이상	가. 외관 및 설치상태 나. 브레이크․감속기 등 주요 기계구조부의 이상유무 다. 급정지장치․안전캡․비상정지장치 등의 이상유무 라. 표시램프․제어반․배선 등 전기기계․기구 및 설비의 이상유무

【별표 12】방사선 발생장치

1. 엑스선발생장치

2. 사이크로트론

3. 신크로트론

4. 신크로사이크로트론

5. 선형가속장치

6. 베타트론

7. 반·데 그라프형 가속장치

8. 콕크로프트·왈톤형 가속장치

9. 변압기형 가속장치

10. 마이크로트론

11. 방사광가속기

12. 가속이온주입기

13. 기타 미래창조과학부장관이 정하여 고시하는 것

【별표 13】제조 등의 금지 물질

1. 황린 성냥

2. 백연을 함유한 페인트(함유된 용량비율이 5퍼센트 이하인 것을 제외한다)

3. 폴리클로리네이티드터페닐(PCT)

4. 4-니트로디페닐과 그 염

5. 악티노라이트석면, 안소필라이트석면 및 트레모라이트석면

6. 베타-나프틸아민과 그 염 6의2. 청석면 및 갈석면

7. 벤젠을 함유하는 고무풀(함유된 용량의 비율이 5퍼센트이하인 것을 제외한다)

8. 제3호 내지 제6호의2의 1의 물질을 함유한 제제(함유된 중량의 비율이 1퍼센트이하인 것       은 제외한다.)

9. 유해화학물질관리법 제32조에 따라 제조ㆍ수입ㆍ운반 또는 사용 금지 물질

10. 기타 보건 상 해로운 물질로써 정책심의위원회의 심의를 거쳐 고용노동부장관이 정하는        유해 물질

【별표 14】제조 등의 허가 물질

1. 디클로로벤지딘과 그 염

2. 알파-나프틸아민과 그 염

3. 크롬산 아연

4. 오로토-톨리딘과 그 염

5. 디아니시딘과 그 염

6. 베릴륨

7. 비소 및 그 무기화합물

8. 크롬광(열을 가하여 소성처리하는 경우에 한한다.)

9. 6가크롬

10. 휘발성 콜타르피치

11. 황화니켈

12. 염화비닐

13. 벤조트리클로리드

14. 석면(악티노라이트석면ㆍ안소필라이트석면ㆍ트레모라이트석면ㆍ청석면 및 갈석면을 제외

한다.)

15. 제1호 내지 제12호의 1의 물질을 함유한 제제(함유된 중량의 비율이 1퍼센트 이하인 것    을 제외한다.)

16. 제13호의 물질을 함유한 제제(함유된 중량의 비율이 0.5퍼센트 이하인 것을 제외한다.)

17. 그 밖에 보건상 해로운 물질로서 고용노동부장관이 정책심의위원회의 심의를 거쳐 정하는        유해물질

【별표 15】취급 제한ㆍ금지물질·취급금지물질

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	금지내용
06-4-1	니트로펜[Nitrofen; 1836-75-5] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-2	다이알리포스[Dialifos; 10311-84-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-3	디디티[DDT; 50-29-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-4	디메토에이트[Dimethoate; 60-51-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-5	디술포톤[Disulfoton; 298-04-4] 및 이를 5%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-6	디엘드린[Dieldrin; 60-57-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-7	렙토포스[Leptophos; 21609-90-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-8	모노크로토포스[Monocrotophos; 6923-22-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-9	메타아미도포스[Methamidophos; 10265-92-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-10	비산 납[Lead arsenate; 7784-40-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-11	비스(2-클로로에틸)에테르[Bis(2-chloroethyl)ether; 111-44-4] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-12	비스(클로로메틸)에테르[Bis(chloromethyl)ether; 542-88-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-13	벤지딘[Benzidine; 92-87-5]과 그 염류 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-14	스트리시닌[Strychnine; 57-24-9]과 그 염류 및 그 중 하나를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-15	아세트산 탈륨[Thallium acetate; 563-68-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-16	아세트산 페닐수은[Phenylmercury acetate; 62-38-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-17	아크린아트린[Acrinathrin; 101007-06-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-18	안투[Antu; 86-88-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	금지내용
06-4-19	알드린[Aldrin; 309-00-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-20	알디캅[Aldicarb; 116-06-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-21	옥타브로모디페닐 옥사이드[Octabromodiphenyl oxide; 32536-52-0] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-22	이소벤잔[Isobenzan; 297-78-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-23	인화 알루미늄[Aluminium phosphide; 20859-73-8] 및 그의 분해촉진제를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-24	엔도술판[Endosulfan; 115-29-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-25	엔드린[Endrin; 72-20-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-26	질산 탈륨[Thallium nitrate; 10102-45-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-27	청석면[Crocidolite; 12001-28-4], 갈석면[Amosite; 12172-73-5], 안소필라이트석면[Anthophyllite asbestos; 77536-67-5], 악티놀라이트석면[Actinolite asbestos; 77536-66-4], 트레몰라이트석면[Tremolite asbestos; 77536-68-6]	동 물질 및 이를 1%이상 함유한 제품은 제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-28	캄페클로르[Camphechlor; 8001-35-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-29	클로로벤질레이트[Chlorobenzilate; 510-15-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-30	클로로피크린[Chloropicrin; 76-06-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-31	클로르단[Chlordan; 57-74-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-32	클로르디메폼[Chlordimeform; 6164-98-3]과 그 염류 및 그 중 클로르디메폼 으로서 3%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-33	켑타폴[Captafol; 2425-06-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-34	켑탄[Captan; 133-06-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-35	트리스(2,3-디브로모프로필)포스페이트[Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate; 126-72-7] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-36	트리플루라린[Trifluralin; 1582-09-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-37	파라콰트 염류[Paraquat, salts] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-38	파라티온-메틸[Parathion-methyl; 298-00-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	금지내용
06-4-39	파라티온[Parathion; 56-38-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 사용 등을 금지
06-4-40	포스파미돈[Phosphamidon; 13171-21-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-41	플루아지남[Fluazinam; 79622-59-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-42	플루오로아세트아미드[Fluoroacetamide; 640-19-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-43	피라클로포스[Pyraclofos; 89784-60-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-44	피리미닐[Pyriminil; 53558-25-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-45	피비비[PBBs; 59536-65-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-46	피시비[PCBs; 1336-36-3] 및 이를 0.005%이상 함유한 혼합물질. 다만, 치환된 염소수가 3개미만인 경우는 제외	″
06-4-47	페닐수은 트리에탄올 암모늄 붕산[Phenylmercuric triethanol ammonium borate] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-48	펜타브로모디페닐 옥사이드[Pentabromodiphenyl oxide; 32534-81-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	″
06-4-49	펜타클로로페놀[Pentachlorophenol; 87-86-5]과 그 염류 및 그 중 펜타클로로페놀로서 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-50	펜피록시메이트[Fenpyroximate; 134098-61-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-51	헥사클로로시클로헥산[HCH; 608-73-1] 및 이를 1.5%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-52	헵타클로르[Heptachlor; 76-44-8] 및 이를 6%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-53	황산 탈륨[Thallium sulfate; 7446-18-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-54	2-나프틸아민[2-Naphthylamine; 91-59-8]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-55	1,2-디브로모에탄[1,2-Dibromoethane; 106-93-4] 및 이를 50%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-56	1,2-디브로모-3-클로로프로판[1,2-Dibromo-3- chloropropane; 96-12-8] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	″
06-4-57	4-아미노비페닐[4-Aminobiphenyl; 92-67-1]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	″
06-4-58	2,4,5-티[2,4,5-T; 93-76-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	″

취급제한물질

고유번호	화 학 물 질 의 명 칭	제한내용
06-5-1	말라카이트 그린[Malachite green; 10309-95-2]의 염류 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	조경용 및 섬유염색용 염료를 제외한 용으로는 제조, 수입, 사용 등을 금지
06-5-2	브롬화 메틸[Methyl bromide; 74-83-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합 물질	검역법에 의한 소독기준에서 정해진 검역용을 제외한 용으로는 제조, 수입, 사용 등을 금지
06-5-3	사염화 탄소[Carbon tetrachloride; 56-23-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	옥외살충제용으로는 제조, 수입, 사용 등을 금지
06-5-4	수산화 트리알킬주석[Trialkyl tin hydroxide]과 그 염류(산화 트리알킬주석을 포함한다) 및 트리부틸주석화합물(tributyltin compound), 또는 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 다음 각호의 1에 해당하는 용도로는 제조, 수입, 사용 등을 금지한다. 가.선박법 제2조의 규정에 의한 한국선박(단, 군함․경찰용선박은 제외한다.) 및 어선법 제2조 규정에 의한 어선의 방오도료용 나. 해양오염방지법에 의한 해양시설과 항만법에 의한 항만시설중 일부 또는 전부가 해수와 접촉하거나 접촉할 수 있는 구조물 또는 시설물, 어망, 어구의 방오도료용 다.산림법에 의한 목재방부처리용 라. 냉각수살균제용
06-5-5	오산화 비소[Arsenic pentoxide; 1303-28-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	산림법에 의한 목재의 방부․방충처리용을 제외한 제조, 수입, 사용 등을 금지

【별표 16】특정고압가스

NO	물 질 명	화학식	CAS-N0	주요특성	비 고
1	수소	H2	1333-74-0	극인화성, 폭발성
2	산소	02	7782-44-7	산화성, 조연성
3	암모니아(액화)	NH3	7664-41-7	부식성, 독성
4	아세틸렌	C2H2	74-86-2	극인화성, 폭발성
5	염소(액화)	Cl2	7782-50-5	부식성, 독성
6	천연가스(액화)	LNG	68410-63-9	극인화성, 폭발성
7	압축모노실란	SiH4	7803-62-5	극인화성, 폭발성, 독성
8	알진(액화)	AsH6		인화성, 독성
9	다이보레인	B2H6	19287-45-7	부식성, 독성, 인화성
10	포스핀	PH3	7803-51-2	고인화성, 고독성
11	셀렌화수소	H2Se	7783-07-05	고인화성, 독성
12	게르만	GeH4	7782-65-2	독성, 인화성
13	디실란	Si2H6	1590-87-0	독성, 인화 및 폭발성
14	오불화비소	AsF5	7784-36-3	고독성, 부식성
15	오불화인	F5P	7647-19-0	부식성
16	삼불화인	PF3	7783-55-3	독성, 부식성
17	삼불화질소	NF3	7783-54-2	산화성
18	삼불화붕소	BF3	353-42-4	인화성, 독성
19	사불화유황	SF4	7783-60-0	부식성
20	사불화규소	F4Si	7783-61-1	부식성

【별표 17】화약류

1. 화약

가. 흑색화약 또는 질산염을 주성분으로 하는 화약

나. 무연화약 또는 질산에스테르를 주성분으로 하는 화약

다. 그 밖에 "가"목 및 "나"목의 화약과 비슷한 추진적 폭발에 사용될 수 있는 것으로         서 대통령령이 정하는 것

2. 폭약

가. 뇌홍·아지화연·로단염류·테트라센등의 기폭제

나. 초안폭약·염소산칼리폭약·카리트 그 밖의 질산염·염소산염 또는 과염소산염을 주성         분으로 하는 폭약

다. 니트로글리세린·니트로글리콜 그 밖의 폭약으로 사용되는 질산에스테르

라. 다이나마이트 그 밖의 질산에스테르를 주성분으로 하는 폭약

마. 폭발에 쓰이는 트리니트로벤젠·트리니트로토루엔·피크린산·트리니트로클로로벤젠·         테트릴·트리니트로아니졸·핵사니트로디페닐아민·트리메틸렌트리니트라민·펜트리트         및 니트로기3 이상이 들어 있는 그 밖의 니트로화합물과 이들을 주성분으로 하는         폭약

바. 액체산소폭약 그 밖의 액체폭약

사. 그 밖의 "가"목 내지 "바"목의 폭약과 비슷한 파괴적 폭발에 사용될 수 있는 것으         로써 대통령령이 정하는 것

【별표 18】핵물질 및 방사성물질

1. 우라늄 238에 대한 우라늄 235의 비율이 천연 혼합률과 같은 우라늄 및 그 화       합물

2. 우라늄 238에 대한 우라늄 235의 비율이 천연혼합률에 미달하는 우라늄 및 그       화합물

3. 토륨 및 그 화합물

4. 제1호 내지 제3호의 물질이 1이상 함유된 물질로서 원자로의 연료로 사용할 수        있는 물질

5. 우라늄 238에 대한 우라늄 235의 비율이 천연혼합률을 초과하는 우라늄 및 그       화합물

6. 플루토늄 및 그 화합물

7. 우라늄 233 및 그 화합물

8. 제5호 내지 제7호의 물질이 1이상 함유된 물질

【별표 19】 자기 반응성 위험물질

위 험 물
유별	성질	품 명
제3류	자연발화성 물질 및 금수성 물질	1. 칼륨
		2. 나트륨
		3. 알킬알루미늄
		4. 알킬리튬
		5. 황린
		6. 알칼리금속(칼륨 및 나트륨을 제외한다) 및 알칼리토금속
		7. 유기금속화합물(알킬알루미늄 및 알킬리튬을 제외한다)
		8. 금속의 수소화물
		9. 금속의 인화물
		10. 칼슘 또는 알루미늄의 탄화물
		11. 그 밖에 행정자치부령이 정하는 것
		12. 제1호 내지 제11호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것
제4류	인화성액체	1. 특수인화물(이황화탄소, 디에틸에테르 그밖에 1기압에서 발화점이 섭씨 100도 이하인 것 또는 인화점이 영하 20도 이하이고 비점이 섭씨 40도 이하 인 것)
제5류	자기반응성물질	1. 유기과산화물
		2. 질산에스테르류
		3. 니트로화합물
		4. 니트로소화합물
		5. 아조화합물
		6. 디아조화합물
		7. 히드라진 유도체
		8. 히드록실아민
		9. 히드록실아민염류
		10. 그 밖에 행정자치부령이 정하는 것
		11. 제1호 내지 제10호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것

【별표 20】액화석유가스

"액화석유가스"란 프로판이나 부탄을 주성분으로 한 가스를 액화(액화)한 것 [기화   된 것을 포함한다.]

【별표 21】고 위험성 병원체

1. 세균 및 진균

가. 페스트균(Yersinia pestis)

나. 탄저균(Bacillus anthracis)

다. 양 브루셀라균(Brucella melitencis)

라. 돼지 브루셀라균(Brucella suis)

마. 비저균(Burkholderia mallei)

바. 장출혈성대장균 O157(Escherichia coli O157).

다만, 「축산물가공처리법」 제2조제1호의 규정에 따른 가축에서 분리된 전염병원체를 제외한다.

사. 멜리오이도시스균(Burkholderia pseudomallei)

아. 보툴리눔균(Clostridium botulinum)과 그 독소

자. 큐열균(Coxiella burnetii)

차. 야토균(Francisella tularensis)

카. 발진티푸스균(Rickettsia prowazekii)

타. 홍반열 리케치아균(Rickettsia rickettsii)

파. 콕시디오이데스 이미티스균(Coccidioides i㎜itis)

하. 콜레라균(Vibrio cholerae O1·O139)

2 바이러스 및 프리온

가. 헤르페스 B 바이러스(Cercopithecine herpesvirus 1, Herpes B virus)

나. 크리미안 콩고 출혈열 바이러스(Crimean-Congo haemorrhagic fever virus)

다. 이스턴 이콰인 뇌염 바이러스(Eastern Equine Encephalitis virus)

라. 에볼라 바이러스(Ebola virus)

마. 헨드라 바이러스(Hendra viruses)

바. 라싸 바이러스(Lassa virus)

사. 마버그 바이러스(Marbug virus)

아. 원숭이폭스 바이러스(Monkeypox virus)

자. 니파 바이러스(Nipah viruse)

차. 리프트 벨리열 바이러스(Rift Valley fever virus)

카. 남아메리카 출혈열 바이러스(South American Haemorrhagic Fever viruses)

타. 진드기 매개 뇌염 바이러스(Tick-borne encephalitis complex (flavi) viruses)

파. 두창 바이러스(Variola virus)

하. 소두창 바이러스(Variola minor virus, Alastrim)

거. 베네주엘라 이콰인 뇌염 바이러스(Venezuelan Equine Encephalitis virus)

너. 중증급성호흡기증후군 코로나 바이러스

더. 조류인플루엔자 인체감염증 바이러스

러. 우해면양 뇌병증 병원체(Bovine spongiform encephalopathy agent)

【별표 22】미래창조과학기술부 고시에 의한 연구실 안전 등급표

등급	상 태
1	문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2	경미한 결함이 발견되었으나 안전성에 영향은 없으며, 경미한 보수가 필요한 상태
3	결함이 2보다 취약하고 전체적인 안전에 크게 영향을 미치지는 않으나 일부 보수 및 보강이 필요한 상태
4	결함이 심하게 발생하여 긴급보수, 보강이 필요하여 사용에 제한을 하여야 하는 상 태
5	심각한 결함이 발생하여 안전 상 위험발생 가능성이 커서 즉시 사용금지하고 개선 해야 하는 상태

【별지 1】

사고경위서

□ 사고자 인적사항

사 고 일 시
사 고 장 소
사고자 명단 (성명/학과/학번)

□ 사고내용 및 피해내용 (제3자가 알 수 있도록 상세히 기재바랍니다.)

사고자의 사고사실이 위 내용과 틀림없음을 확인하며, 만일 내용상의 문제가 발생할 경우  민ㆍ형사상의 모든 책임을 질 것을 아래에 서명 날인함으로써 확인합니다.

20    년     월     일

연구실책임자                      (인)

안전관리부서장 귀하

【별지 2】

연구실 안전교육 실시

학(과)부명
연구실명	실험실 관 호
담당교수
교육일자	20 년 월 일
교육 구분	□ 신규교육 / □ 정기교육 (⍌체크)
▶ 교육 내용 1. 기본교육 □ 법률교육(연구실 안전환경 조성에 관한 법률) □ 연구실 안전관리 규정 □ 연구실 사고사례 □ 실험장비 특성에 따른 위험성과 개인호보구 착용의 중요성 2. 분야별 안전교육 □가스, □화공, □위생보건, □전기, □소방 3. 기타 : (＊연구실 특성에 따른 교육)
20 년 월 일 연구실책임자: (인) 안전관리부서장 귀하

【별지 3】

연구실 야간 사용 신고서

결재	접 수	담 당	팀 장

00관/호		연구실명
사 용 시 간	년 월 일 시 분 부터 년 월 일 시 분 까지			( )일간
위해위험요소
연구실책임자	☎	사 용 인 원	명
연구실안전 관리담당자	☎
이 용 사 유

상기와 같은 사유로 연구실을 야간에 이용함에 있어 도난, 화재, 기타 모든사고 예방에 만전을 기하고자 하오니 연구실 야간 사용을 허가하여 주시기 바랍니다.

20      년       월        일

신  청  자 :                (인)

연구실책임자 :              (인)

안전관리부서장  귀하

【별지 4】

유해․위험 기계․기구․설비

구입(반입/자체제작)신고서

결재	접 수	담 당	팀장

00관/호수		연구실명
설 치 장 소
유해위험 기계․기구명		방호 조치의 종류
연구실책임자	☎	연구실안전 관리담당자	☎
사 용 용 도 (구체적으로)

상기와 같은 목적으로 해당 유해위험 기계․기구․설비를 구입하여 사용함에 있어 적절한안전 조치 및 관리에 만전을 기하고자 하오니 구입(반입, 설치, 자체제작)을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

연구실책임자  :              (인)

안전관리부서장  귀하

【별지 5】

사용, 취급, 제조 등의 금지 유해 물질

구입(반입) 및 사용신고서

결재	접 수	담 당	센 터 장

00관/호		연구실명
물 질 명		구입(반입)량
연구실책임자	☎	연구실안전 관리담당자	☎
사 용 용 도 (구체적으로)

상기와 같은 용도로 해당 유해․위험물질을 구입(반입)하여 사용함에 있어 안전 조치 및 관리에 만전을 기하고자 하오니 구입을 허가하여 주시기 바랍니다.

년       월        일

연구실책임자 :                (인)

안전관리부서장  귀하

【별지 6】

비밀 유지 서약서

소 속 :
직 책 :
성 명 :
전화번호 :
상기 본인은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제20조(비밀유지) 규정에 의거하여 연구실안전점검 또는 정밀안전점검 등의 안전관련 업무 시 알게 된 비밀을 제3자에게 제공 및 도용하거나 목적외의 용도로 사용하지 않을 것이며, 이로 인해 발생하는 모든 민․형사상의 책임이 본인에게 있음을 서약합니다.
20 년 월 일 서 약 자 : (인)
안전관리부서장 귀하